附件1

便携式彩色多普勒超声系统参数及预算

| 序号 | 系统参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途：用于腹部、心脏、浅表组织与小器官的检查，至少可满足外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、产科等全身应用 | 标“★”项为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，均视为非实质性响应谈判文件。 |
| 2 | ★显示屏≥15英寸且角度可调 |  |
| 3 | 具备二维灰阶成像部件 |  |
| 4 | 具备二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式 |  |
| 5 | 具备智能实时宽景成像，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具有成像速度提示、多种伪彩显示功能 |  |
| 6 | 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式 |  |
| 7 | 具备超声图像显示区域一键放大全屏显示 |  |
| 8 | ★具备主机可直接接市电使用，内置锂电池独立供电，便于携带 |  |
| 9 | 具备彩色多谱勒超声波诊断部件 |  |
| 10 | 具备回声信号离线分析及处理功能 |  |
| 11 | 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹 |  |
| 12 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |  |
| 13 | ★最大显示深度：≥35cm |  |
| 14 | ★TGC：≥8段 |  |
| 15 | ★动态范围：≥200db，可视可调 |  |
| 16 | 多普勒频率≥2段可视可独立调节 |  |
| 17 | 具备B/Color双幅实时显示 |  |
| 18 | 具备彩色多普勒血流速度定点测量技术 |  |
| 19 | 具备脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF） |  |
| 20 | 取样宽度及位置范围：0.5mm—20mm |  |
| 21 | 支持二维和频谱多普勒同时偏转 |  |
| 22 | 具备容积断层成像，断层层数≥20 |  |
| 23 | 具备距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量常规测量 |  |
| 24 | 具备外周血管专用测量及分析 |  |
| 25 | 具备妇科、产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分 |  |
| 26 | 具备心脏功能专用测量及分析 |  |
| 27 | 具备多普勒测量及分析，包括自动及手动包络测量，自动计算测量参数 |  |
| 28 | 可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数 |  |
| 29 | 支持同步存储于本机或其他外围存储设备 |  |
| 30 | ★支持采集卡采图、DICOM传图等模式，免费开放数据接口。 |  |
| 31 | ★配置一把凸阵探头和一把线阵探头 |  |
| 32 | ★主机使用年限≥8年，整机质保期≥3年，探头≥2年 |  |
| 预算金额：￥90000.00元（大写：玖万元整） |  |  |