附件2

拟采购设备系统参数

| 一、监护仪参数 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 整机要求： |
| 1 | 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 |
| 2 | ★≥10英寸电容触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示，提供说明书或检验报告证明。 |
| 3 | 标配锂电池，工作时间≥4.5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥9小时。 |
| 4 | ★监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 |
| 5 | 主机可选配具备360°报警灯，提供说明书证明材料。 |
|  | 监测参数： |
| 6 | 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 |
| 7 | ★支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料。 |
| 8 | 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 |
| 9 | ★提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。 |
| 10 | 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供说明书或检验报告证明。 |
| 11 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。 |
| 12 | 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm，提供说明书证明材料。 |
|  | 系统功能： |
| 13 | 支持≥3500组无创血压测量记录 |
| 14 | 具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式,可选隐私模式。 |
| 15 | 配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。 |
| 16 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 |
| 17 | 支持与同品牌除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 |
| 18 | 主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 |
| 19 | 可升级内置记录仪，提供说明书或检验报告证明。 |
| 20 | ★设备使用期≥10年。 |
| 二、电动洗胃机 |  |
| 序号 | 技术规格： |
| 1 | ★结构：采用国际技术，国内首创以无油蠕动泵为动力，无堵塞结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险； |
| 2 | 压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象； |
| 3 | 压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率； |
| 5 | ★具有自动和手动两种洗胃模式、洗胃时，实时显示洗胃模式、压力、状态、次数。 |
| 6 | ★本机采用微电脑控制，全中文液晶显示。 |
| 7 | 机器内部进胃管路与出胃管路完全分开，通过更换外部Y型加长管路和一次性洗胃管，可杜绝因消毒不彻底造成交叉感染的隐患。 |
|  | 主要功能： |
| 8 | 洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液； |
| 9 | 平衡：在“停止”或“洗胃”状态下，按此键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液； |
| 10 | ★液量：根据需要可选择进液量，分别为：150ml；250ml；350ml； |
| 11 | 清零：可对洗胃次数进行清零； |
| 12 | 复位：可恢复至初始状态； |
| 13 | 停止：按此键停机； |
| 14 | 进液、出液：手动状态下，按“进液”键，机器处于进液过程，按“出液”键，机器处于出液过程； |
| 15 | ★压力显示：机器正常洗胃时，洗胃管端口压力进压数值应适时显示在机器液晶屏上。 |
|  | 主要性能参数： |
| 16 | 进、出液量： 进液量为150ml档，其对应的出液量在180ml～230ml之间；进液量为250ml档，其对应的出液量在280ml～330ml之间。进液量为350mL挡，其对应的出液量在375mL～450mL之间。 |
| 17 | ★清洗液的流量 ：机器洗胃接口处清洗液流量应≥2000mL/min； |
| 18 | 限定压力：机器的限定压力是机器设定的额定最大工作压力，其压力绝对值应在47kPa~67kPa范围中； |
| 19 | ★工作噪声：机器正常工作时工作噪声不大于A声级65dB； |
| 20 | 输入功率：≤100VA。 |
| 21 | ★设备使用期≥6年。 |

| 三、便携式吸痰器 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要技术参数 |
| 1 | 电源：220V(-15%,+10%),50Hz±2% |
| 2 | 额定电源：~220V,50Hz |
| 3 | 输入功率：120VA |
| 4 | 最大负压值：85kPa±10kPa |
| 5 | ★负压调节范围(应不窄于)：20kPa~最大负压值 |
| 6 | 自由空气流量：≥20L/min |
| 7 | 熔丝管：F1.6AL250V,φ5×20 |
| 8 | 储液瓶(倾斜角度三 10°仍适用)：1000mL,一只 |
| 9 | ★工作噪声：≤65dB(A) |
| 10 | ★设备使用期≥5年。 |
| 四、输液泵 |  |
| 序号 | 主要技术参数 |
| 1 | ★触摸屏操作，方便快捷 |
| 2 | ≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式 |
| 3 | ★单个气泡监测，气泡等级7级可调：最大可选800ul |
| 4 | 累积气泡监测，气泡等级7级可调：最大可选1000ul/15min |
| 5 | ★电动止液夹，按动【止液夹】按键，止液夹会自动打开或者关闭 |
| 6 | 电动泵门：开泵门按键，按键即可自动打开泵门 |
| 7 | KVO速度0.10-5.00mL/h |
| 8 | 声音音量等级：10级 |
| 9 | 界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物 |
| 10 | 具有“按键”放大显示输液速度功能，一键放大输液速度数值 |
| 11 | ★可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护10个科室，并且每个科室可显示50个房间和50个床位的输注信息 |
| 12 | 可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比 |
| 13 | 可联网输注中央监护系统，支持显示监护仪数据，并与患者的用药情况进行同屏显示，为临床治疗提供参考。 |
| 14 | ★设备使用期≥10年。 |

| 五、注射泵 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要技术参数 |
| 1 | ★能自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml。 |
| 2 | 全中文软件显示，电阻触摸屏操作，出具相关实物照片证明。 |
| 3 | ★实时显示管路的压力状态，压力报警阀值至少11 级可调。 |
| 4 | ★阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者 |
| 5 | 注射精度：≤±2%。 |
| 6 | 预置量范围：0.1–9999ml（最小增量0.01ml） |
| 7 | ★速率范围：0.1-2000ml/h。5ml(0.1～100)ml/h；10ml(0.1～300)ml/h；20ml(0.1～600)ml/h；30ml(0.1～900)ml/h；50（60）ml(0.1～2000)ml/h，（最小增量0.01ml/h）。 |
| 8 | 流速递增：0.01ml/h（0.1-99.99ml/h），0.1ml/h（100-999.9ml/h）,1ml/h（1000-2000ml/h）。 |
| 9 | ★屏幕不小于3.5〞彩色电阻式(非电容)触摸屏，同屏显示：注射器品牌与规格、阻塞压力等级、压力实时状态、报警信息、WIFI信号、电池电量和充电状态、注射速度、累积量等, 出具产品屏幕实物照片证明。 |
| 10 | 不小于8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、TIVA模式、微量模式，出具医疗器械检验报告证明。 |
| 11 | ★快推“bolus”：0.1～2000ml/h，具有手动和自动快推可选，并可同步显示给入的快推量，出具医疗器械检验报告证明。 |
| 12 | 具备药物库功能，可显示所选择的药物名称。 |
| 13 | 注射过程中无需中断注射就能更改流速。 |
| 14 | 具有排气功能：可消除机械间隙，避免注射延时。 |
| 15 | ★可组成多通道注射泵，一根电源线系统集中供电，又可以拆开单个独立使用。 |
| 16 | 分高、中、低三级声光报警，同时文字显示具体报警信息，音量10级可调。 |
| 17 | KVO速度:0.1-5.0mL/h可调，且可关闭（增量0.01mL/h）。 |
| 18 | 具有治疗方案记录和导入功能：记录最近10条以上治疗方案，选择任一方案后，可直接导入参数启动注射，出具医疗器械检验报告证明。 |
| 19 | 信息存储：能够存储、回放最多2000个事件。 |
| 20 | 注射即将完成报警时间：1-30min可调。 |
| 21 | 电池工作时间：不少于6小时@5ml/h。 |
| 22 | 单个整机重量不超过1.8kg（含锂电池），主机自带提手，方便携带，出具医疗器械检验报告和产品实物图片证明。 |
| 23 | ★设备使用期≥10年。 |

说明：标“★”项为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，均视为非实质性响应谈判文件。