附件2

格里坪镇卫生院公卫采购设备技术参数标准

一、电子血压计

整机要求

1.★医用全自动上臂式电子血压计，操作简单、便携易携带。

2.大屏高清数字显示，字体清晰。

3.★支持血压、心率同步测量，具备脉搏不齐提示功能。

4.具备记忆存储功能，可存储≥60 组测量数据，方便慢病随访历史数据查阅。

5★.测量范围：收缩压60~260mmHg，舒张压40~140mmHg，脉搏40~199次/分钟。

6.测量精度：血压±3mmHg，脉搏±5%，符合医用电子血压计国标标准。

7.供电方式：支持干电池供电+外接电源两用，续航持久。

8.具备一键测量、自动充气、自动放气，全程语音播报测量结果。

9.★整机质保≥1年。

二、动态血压监测仪

整机要求

1.★便携式医用24小时动态血压监测仪。

2.整机小巧轻便，佩戴舒适，不影响患者日常活动。

3.★监测模式：支持24小时无创动态血压监测，可自定义日间、夜间测量间隔。

4.测量参数：同步监测收缩压、舒张压、平均动脉压、心率。

5.测量范围：血压25~290mmHg，心率40~200次/分，适配成人通用袖带。

6.★数据存储：可存储≥10次完整24小时监测数据，支持USB数据导出。

7.★配套软件：可电脑生成专业分析报告，含昼夜血压趋势、负荷值、节律分析，满足慢病档案建档要求。

8.具备过压保护、异常血压声光报警，夜间静音测量模式，避免干扰患者休息。

9.内置充电锂电池，单次充满可连续工作≥26小时，满足24小时全程监测。

10.★符合医疗器械准入标准，具备医疗器械注册证，整机质保≥2年。

三、双开门冷链医用冰箱

整机要求

1.★有效容积：≥1000L立式双开门医用疫苗冷藏箱

2.★温控要求：恒定2℃~8℃疫苗专用恒温区，数字温度显示，温度精度可达0.1℃。

3.★制冷方式：采用风冷无霜、全自动循环制冷，箱内温度分布均匀、无温差死角，免人工除霜。

4.电压适配：额定220V，支持宽电压187V–242V，电网波动环境也可稳定运行。

5.★安全报警功能：具备高低温超限报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池低电量报警，采用蜂鸣+灯光双重报警提示。

6.门体结构：透明双开中空钢化膜玻璃门，防凝露、高密封保温设计，减少冷量流失。

7.实用配置：标配静音万向脚轮，移动转运方便；箱门配备专用安全锁，规范疫苗专人管理、防止随意开启。

8.★合规资质：具备二类医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，通过医疗器械质量管理体系认证，完全符合国家疫苗储存和运输管理规范要求。

9.★附加要求：微电脑精准控温，可自动存储温度记录，支持查询、溯源，满足公卫疫苗冷链台账管理；内胆抗菌易清洁，支持常规医用消毒剂擦拭消毒；整机低噪音、节能运行。

10.★整机质保≥1年。

四、桌面医用小冰箱

整机要求

1.★有效容积：≥80L台式桌面医用疫苗冷藏箱

2.★温控要求：恒定2℃~8℃医用标准温区，数字温度显示，温度精度0.1℃。

3.★制冷方式：风冷无霜制冷模式，运行稳定，无需人工除霜，适合门诊日常试剂、疫苗、标本存放。

4.电压适配：220V常规市电，宽电压适配，基层卫生院用电环境兼容。

5.★安全报警：具备超温报警、开门报警、设备故障声光报警功能，异常情况及时提醒。

6.结构配置：小巧桌面立式设计，不占用诊室空间；箱门带安全防盗锁，满足疫苗及医用试剂规范管理。

7.★合规资质：具备二类医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，通过医疗器械质量管理体系认证，符合疫苗储存相关管理规范。

8.使用性能：静音压缩机制冷，运行噪音低；内胆食品级抗菌材质，耐腐蚀、易清洁消毒。

9.★整机质保≥1年。

五、红外体温枪

整机要求

1.★非接触式医用红外额温枪。

2.测量模式：支持额温、物体温双模式切换。

3.★测量范围：32.0℃~42.9℃，测量精度≤±0.2℃，满足临床筛查标准。

4.★大屏背光数字显示，夜间可清晰读数；一键测量，1秒快速出结果。

5.高温自动声光报警，快速识别发热人员。

6.自动关机省电设计，干电池供电，续航时间长，便携手持造型。

7.机身防水防误摔，耐磕碰。

8.★无需耳套，免接触测量，避免交叉感染，整机质保≥1年。

说明：标“★”项为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，均视为非实质性响应谈判文件。