附件1

格里坪卫生院空气波压力仪设备采购技术参数

- 1.▲整机重量标准不超过3.5Kg，体积小巧，方便下乡挪动转运，设备整体设计使用寿命不少于8年。

- 2.设备搭载彩色液晶显示屏，屏幕尺寸不低于5寸，采用人体仿生界面设计，操作直观简单。支持蓝牙连接功能，系统可实现在线远程升级。

- 3.▲运行过程中具备多重异常提醒功能，可监测超压、欠压、传感器故障、通讯故障以及电量过低等状态，出现问题时界面弹窗并同步发出声音警示。

- 4.▲设备整体工作压力区间设定不少于为0mmHg至260mmHg，系统内置独立梯度治疗模式，为保障使用安全，该模式下最大压力严格控制在 200mmHg以内。

- 5.压力显示单位可灵活切换，支持KPa与mmHg两种常用单位显示。

- 6.设备采用静音设计，搭载专业降噪技术，运行噪音数值≤50dB。

- 7.▲充气速度可按需进行手动调节。

- 8.设备内置充电电池，支持交流、直流双模式供电，可在科室内、户外等特殊场地移动使用，电池连续待机时长可达72小时及以上。

- 9.压力保压时长调节区间0秒- 15秒，工作间隔时长调节区间0秒-99秒。

- 10.配备血液回盈检测功能，检测模式分为全自动智能调节与人工手动调节两种形式。

- 11.▲单次治疗时长可在1分钟至24小时之间自由设置，支持长时间连续不间断治疗，时间显示可切换多种单位。

- 12.具备单腔零压跳过实用功能，每一个腔体压力均可单独设置，各腔体之间压力差值可随意调整，压力调节最小步进不大于2mmHg。

- 13.设备完成治疗启动后自动开启锁屏防护，可有效避免非专业人员误操作；锁屏功能可自主开关，开启后设备最短1分钟即可自动熄屏，操作界面实时展示治疗进度、当前压力、血液回盈检测标识。

- 14.▲系统预设不少于30套专业治疗方案，包含循环压强治疗方案、DVT 防栓梯度压力治疗方案两大类。

- 15.▲可匹配使用的气囊种类共计20种及以上，包含腿部多腔、臂部、小腿、手脚单腔等多款气囊，区分重复使用型与一次性使用型，适配不同临床场景。

- 16.▲设备可查看治疗评分等级以及患者 VTE 风险等级界面，外接专用物理工作站后可调取患者 VTE 风险数据，配套工作站具备独立医疗器械注册证。

说明：标“▲”项为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“▲”的指标要求未响应或不满足，均视为非实质性响应谈判文件。