附件1

# 拟配置仪器设备清单、预算、技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 总预算（万元） | 参数技术要求（医疗器械设备需提供医疗器械相关资质） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 1 | 14.26 | 1.检测方法：吸光度； 2.检测通道：≥8通道检测光源； 3.微孔板类型：96孔（8×12）或48孔（4×12），平底、U型底和V型底的微孔板； ☆4.检测光源：双LED冷光源； ☆5.检测模式：终点法、动力学法、单波长扫描、双波长扫描； ☆6.准确性：在1.000 OD时，相对误差为±0.5%； ☆7.线性：在0.000-3.000 OD时，小于0.5%； ☆8.重复性：≤±0.15%； 9.测量时间：单波长≤2s/96孔，双波长≤5s/96孔； ☆10.波长范围：400nm-730nm； 11.滤光片：最多8个，标配405nm、450nm、492nm、630nm； 12.端口配置：RS232和USB； 13.振荡功能：振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s—300s可调； ☆14.设备所用试剂不得为封闭试剂，能适配市场上大部分试剂产品； 14.主机外形尺寸：≥470mm×335mm×205mm（L×W×H）； - 15.工作电压：直流24V±1V，不大于1.35A； 16.配置清单：酶标仪主机1台、滤光片模块1套、数据管理系统（含系统及应用软件）、配套电源适配器、电源线、通信线、USB数据线1套、说明书。 |
| 2 | 洗板机 | 1 |  | 和酶标仪为同一品牌，可进行联机操作 ☆1.注液准确度：＜3%（在注液量300μl/孔时）； ☆2.注液精度：CV≤2%； ☆3.残液量：≤1μl/孔； ☆4.注液均匀度：≤1.6%； 5.洗液过滤系统，可保证有效的防堵塞； 6.内置工作泵：泵置放于洗板机内部，设备整体性好； 7.功能 7.1交叉吸液功能：吸液针可在微孔左右至少各吸液一次。防溢流功能：在此模式下，通过注液的同时吸液，能够实现防溢流功能； 7.2自动记忆参数：可自动记忆主程序≥99个； 7.3废液报警功能：当废液到报警器预定位置，仪器可提示报警； 7.4各列单独控制功能：可通过按键单独控制各列的注液功能； 7.5免补孔功能：当清洗数量不足一排时，液体能够通过载板架上的吸液管被吸走； 8.注液量：50-12500μL，浸泡时间0-999s可调； 9.振荡时间最长0-990s可调，吸液时间0.1-9.9s可调； 10.清洗次数：1-250次； 11.通道数：≥4个，标配2个洗液通道、1个蒸馏水通道、1个废液通道；蒸馏水瓶、洗液瓶、废液瓶容量≥4000ml 允差±5%； 12.电源 12.1交流输入： 220V±22V，50Hz±1Hz； 12.2可同时清洗两块板子，具有开关机自动冲洗功能； 13.配置清单：洗板机主机1台、配套附件（包含电源线、通孔针套1套、洗液瓶、蒸馏瓶、废液瓶、洗板机水雾捕捉器1个、过滤网、说明书）。 |
| 3 | 高压灭菌锅 | 1 |  | ☆1.高压灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供压力容器制造许可证），验收时所投灭菌器生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致，具有成熟的灭菌器压力容器制造技术（提供压力容器制造资质证明）； ☆2.容量：≥60L，立式结构，底部带脚轮； 3.压力容器设计温度≥153℃、容器设计压力：≥0.42MPa（提供制造商自有压力容器数据表佐证）； ☆4.腔体材质：灭菌腔体采用316及以上不锈钢材质； 5.灭菌工作温度105-138度； 6.定时：可对灭菌时间，保温时间定时。 ☆8.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种及以上不同干烧保护方式的装置，保护装置采用强抗氧化性酸的不锈钢和强非氧化性酸的铜质材料，避免单一方式带来误判报警，提高抗腐蚀能力； ☆9.多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，保证压力容器的受力均衡及仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关即可解除锁紧状态； 10.腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开时与灭菌腔可大于90度，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险； ☆11.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒； ☆12.压力保护装置：具有机械式安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；最大使用压力（安全阀起跳压力）≥0.30Mpa； 13.六级排汽方式，灭菌结束可设定不少于6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； 14.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度； ☆15.安全装置：配置八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、漏电保护、过流与短路保护等安全保护装置； 16.附件：不锈钢提篮不少于2个，冷却风扇1套。到货后厂家协助办理四川地区压力容器登记使用证。 ☆17.所投产品需具有消毒产品评价报告（评价检测报告需有CMA或CNAS标识），检测报告能体现所投产品型号、规格、容积。 |