附件2

- 设备参数

- 一、AI智能一体机参数

- 整机要求：

1.整机设备占地面积不超过3平方米，结构简单，便于移动。

2.采用双屏协同显示，主屏、副屏尺寸均不小于17英寸。

3.搭载Android 9.0及以上版本操作系统，运行稳定、兼容性强，本地存储至少打印10000条数据，需满足程序运行与数据存储需求。

4.支持身份证、人脸识别等登录方式。

5.需配置摄像头、相适宜打印设备、网络端口等设施，支持纸质体检报告打印、二维码查询电子报告功能。

6.★支持对接四川省基公卫管理系统，自动上传数据。

- 系统功能：

- 7.★设备为一体化临床健康检测终端，可以测量身高、体重、血压、血氧饱和度、体温、心电图、腰围、臀围、腰臀比、血糖、尿酸、总胆固醇、尿常规、血脂四项、中医九型体质辨识、心理

- 测评等全部检测项目。

- 8.★AI智能应用。包含AI智能相关方面功能，主要应用于居民自我检测。

- 9.★身高体重测量仪：身高测量方式:超声波测量；体重测量方式:平衡梁式压力传感器称重；测量范围:身高：不低于210cm ，体重：150kg及以上；精确度:身高：误差不超过1cm体重不超过0.1kg；语音提示:测量过程提示及测量结果播报。

- 10.★脉搏血氧测量仪。血氧饱和度测量范围：35%～100%,测量误差不超过2%；脉搏测量范围：30bpm～250bpm，测量误差不超过3bpm。

- 11.★体温检测。体温范围：34℃-42℃ ,测量误差为±0.3℃分辨率：0.1℃ 。

- 12.★全自动电子血压计。主机为上臂式电子血压计，测量范围：血压0～299mmHg；脉搏40～180bpm，血压误差≤±2mmHg（±0.267kPa）；脉搏误差≤读数的±2%。

- 13.★心电工作站。支持标准12导联心电信号同步采集。输入回路电流：≤0.1μA，灵敏度不少于3档。走纸速度不少于5档可选，速度误差≤±2%。

- 14.血糖、尿酸、总胆固醇测仪。

- 血糖：1.1-33.3mmol/L(20-600mg/dL)；

- 尿酸：0.18-1.19mmol/L (3-20mg/dL)；

- 总胆固醇：2.59-10.35 mmol/L (100-400mg/dL)。

- 样本用量：血糖、尿酸、总胆固醇单次采血量按照检验需求。

- 15.尿液分析仪。用于医疗机构尿常规筛查，检测项目不少于十一项，检测速度不少于60 例/小时。

- 16.★中医体质辨识。检测类型：阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质。

- 17.★支持AI中医舌诊、面诊。

- 18.心理测评。至少可完成国家基本公共服务要求的老年人测评。

- 19.设备使用期≥5年。

二、等离子体空气消毒机参数

整机要求（移动式）：

- 1.为移动式，移动方便。

- 2.产品通过ISO9001质量管理体系认证。

- 3.适用空间不少于100立方米。

- 4.外观尺寸不小于325*340*825mm。

- 5.噪声不高于55dB。

- 6.整机使用年限不低于8年。

性能参数：

- 7.★人机共存使用，不生成二次污染。

- 8.★消毒效果。开机120分钟，可使房间空气中自然菌灭杀率大于90%。部分菌群灭杀率达95%以上。

- 9.提供手动、遥控、程控等多种模式。可设定自由选择消毒时间段。

- 10.风速三挡可调，适用各种环境。

- 11.具有一定的智能故障提示功能，

- 12.★提供良好的过滤效果，有效过滤空气中灰尘、有机气体和异味。

- 13.大屏幕中文液晶显示，便于人机交互。

整机要求（壁挂式）：

- 1.为壁挂式，固定方便，输出功率不大于55W。

- 2.产品通过ISO9001质量管理体系认证。

- 3.适用空间不少于120立方米。

- 4.外观尺寸不小于980*380*160mm。

- 5.噪声不高于50dB。

- 6.整机使用年限不低于8年。

性能参数：

- 7.★人机共存使用，不生成二次污染。

- 8.★消毒效果。开机120分钟，可使房间空气中自然菌灭杀率大于90%。部分菌群灭杀率达95%以上。

- 9.提供手动、遥控、程控等多种模式。可设定自由选择消毒时间段，一键式遥控器远程操控。

10.风速三挡可调，适用各种环境。

- 11.具有一定的智能故障提示功能，

- 12.★提供良好的过滤效果，有效过滤空气中灰尘、有机气体和异味。

- 13.大屏幕中文液晶显示，便于人机交互。

说明：标“★”项为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，均视为非实质性响应谈判文件。